货物名称：  手术导航系统

| 公开招标项目评定分离申报事项一览表 |
| --- |
| 序号 | 需明确事项名称 | 授权评审委员会定标 | 非授权评审委员会定标 |
|  |  | 填写内容 | 备注 | 填写内容 | 备注 |
| 1 | 是否派代表参加评审 | / | 填写“是”或“否” |  | 不需填写 |
| 2 | 评审方法 | / | 填写“综合评分法”或“最低价法” | 综合评分法 | 填写“综合评分法”、“定性评审法”或“最低价法” |
| 3 | 定标方法 |  | 不需填写 | 自定法 | 填写“自定法”、“抽签法”或“竞价法” |
| 填写说明： 1、该表格为采购人申报时填报的材料，请将该表格放在需求书的首页首行,或作为独立文档与其他申报资料一并上传申报； 2、采购人只能填写“授权评审委员会定标”或“非授权评审委员会定标”栏目，不得同时填写两栏目； 3、属于国际招标的项目，不填写此表格； 4、如上述表格填写不全或不按表格要求填写，将影响政府采购活动的正常开展。对表格填写不合要求的，申报审核将不予通过，退回采购人重新申报。 |

### 评标信息（货物类不含工程）

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 3 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优100分，良80分，中60分，差0分打分。 |
|  | 2 | 技术规格偏离情况 | 42 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，带“▲”重要参数每负偏离一项扣8分，其他一般参数每负偏离一项扣4分；扣完为止。 |
| 3 | 商务需求 | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 专家评分 | 1.投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的得30分，每增加一年加10分，最高得60分。 2.其他要求全部满足要求的得40分，每负偏离一项扣10分。 |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 8 | 专家评分 | 1.投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣20分。 2. 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣40分。 |
|  | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 专家评分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣30分。 |
| 4 | 诚信情况 | 7 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
|  | 2 | 履约 | 2 | 专家打分 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。 |
| 5 |  | 综合实力部分 |  |  | 3 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（以签订合同之日为准，截止日为本项目公告发布之日） | 3 | 专家评分 | 提供3个与手术导航系统同类业绩即得满分，提供2个得60分，提供1个得30分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。 |

### 项目基本信息

| 项目名称 | 手术导航系统 |
| --- | --- |
| 资金来源 | 深发改[2018]1180号 （发改二期批复资金） |
| 项目预算金额 （万元） | 360 |
| 项目概况 | 神经外科必须及急需配置的医学装备。 |
| 投标人 资质要求 | 1）具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）； 2）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品； 3）投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）； 4）本项目不接受联合体投标；部分产品接受投标人选用进口产品参与投标； 5）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7）参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8）若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函。若所投产品为国产产品，则无需提供； 注：本项目所指的医疗器械为: 手术导航系统。 |

- 采购清单

（一）货物清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201900368450 | 手术导航系统 | 1 | 套 | 接受进口 | 3600000 |

（二）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算单价 （元） | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201900368450 | 手术导航系统 | 1 | 套 | 接受进口 | 3600000 | 3600000 |

（三）货物详细配置明细

| 序号 | 货物名称 | 配置明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术导航系统 | 1.1 外科手术导航系统 | 1 | 套 |
|  |  | 1.1.1 专业图像处理工作站 | 1 | 台 |
|  |  | 1.1.2 DVD+ RW可刻录光驱 | 1 | 台 |
|  |  | 1.1.3 ≥15英寸显示屏幕 | 1 | 台 |
|  |  | 1.1.4 红外线光学摄像仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1.2 ≥24"医用显示屏台车 | 1 | 台 |
|  |  | 1.2.1 显示器电缆 | 1 | 套 |
|  |  | 1.2.2 分辨率≥1920X1200，≥24英寸医用LCD显示器 | 1 | 台 |
|  |  | 1.3 脑外科软件包及手册 | 1 | 套 |
|  |  | 1.3.1 步骤引导软件 | 1 | 套 |
|  |  | 1.3.2 3-D三维重建软件 | 1 | 套 |
|  |  | 1.4 脑外科专用无标记注册软件包 | 1 | 套 |
|  |  | 1.5 影像融合软件模块 | 1 | 套 |
|  |  | 1.6 脑外科工具 | 1 | 套 |
|  |  | 1.6.1 机械万向臂 | 1 | 台 |
|  |  | 1.6.2 神外被动参考架 | 2 | 个 |
|  |  | 1.6.3 神外被动探针 | 2 | 个 |
|  |  | 1.7 通用工具适配器 | 1 | 套 |
|  |  | 1.7.1 小型夹头 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.2 中型夹头 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.3 大型夹头 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.4 小型被动追踪器 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.5 中型被动追踪器 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.6 大型被动追踪器 | 1 | 个 |
|  |  | 1.7.7 通用追踪器工具箱 | 1 | 套 |
|  |  | 1.7.8 通用追踪器夹头螺丝刀 | 1 | 个 |
|  |  | 1.8 功能神外软件 | 1 | 套 |
|  |  | 1.9 DTI和BOLD高级功能影像软硬件平台 | 1 | 套 |
|  |  | 1.10 被动活检工具套件 | 1 | 套 |
|  |  | 1.11 被动活检针 | 1 | 套 |
|  |  | 1.12 科室计划工作站 | 1 | 套 |

备注：

1、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为： 手术导航系统 。

- 具体技术要求

注: （1）带 ▲项为关键条款，作为专家进行综合评分的重要参数。

- 带 ★项为不可偏离条款，如有偏离将作无效投标处理。

- 招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  1  项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术导航系统 | 1.1导航主机系统 |
|  |  | 1.1.1双台车设计，机体既可合为一体，也可根据手术需要分体摆放，在不断电情况下可在不同手术间同时支持多台手术。 |
|  |  | 1.1.2采用专业计算机图像处理工作站，CPU中央处理器芯片≥双核,速度≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。 |
|  |  | 1.1.3双屏幕设计。一个独立可移动彩色液晶屏≥24英寸，医生观察用，分辨率≥1920×1200；一个小屏幕≥15.4英寸，台下人员使用。 |
|  |  | ▲1.1.4采用64位Linux操作系统。 |
|  |  | 1.1.5具有USB和CD/DVD功能，传输病人影像资料，并可将导航过程图像资料刻录到USB和光盘。 |
|  |  | 1.1.6具有DICOM3.0协议标准接口，可连接医院局域网络传输标准影像。 |
|  |  | 1.1.7配有鼠标和键盘。 |
|  |  | 1.1.8具有内置UPS不间断电源,断电自动报警功能,能在突然断电时保证导航系统正常供电≥30分钟。 |
|  |  | 1.2定位追踪系统 |
|  |  | ▲1.2.1定位跟踪方式：红外光学跟踪。 |
|  |  | 1.2.2具有激光定位装置：引导红外线光学追踪系统快速锁定病人解剖结构的手术野位置，快速设定好导航工具的位置。 |
|  |  | 1.2.3红外定位系统精度≤±0.1mm（提供国家食品药品监督管理局认可文件证明） |
|  |  | ▲1.2.4具备参考架遥控操作功能，能够通过探针点击在参考架上的触摸式功能键对导航进行遥控操作。 |
|  |  | 1.2.5注册方式：采用轮廓注册法，不受手术体位限制，不受头发等反光因素的影响，无需额外的激光注册仪即可完成注册。 |
|  |  | ▲1.2.6可升级为同一品牌的电磁导航。 |
|  |  | 1.3临床应用软硬件系统 |
|  |  | 1.3.1软件设计符合手术流程，可根据不同医生的手术习惯保存设备和工具设置。 |
|  |  | 1.3.2支持≥2种病人注册方式，满足医生不同的临床要求和使用习惯。 |
|  |  | 1.3.3采用动态参照定位系统, 实时动态追踪参考架和导航工具位置,不受病床移动或病人呼吸体位变化的影响,保证导航精确度。 |
|  |  | 1.3.4可自动识别和自动切换专用导航工具，而无需注册。 |
|  |  | 1.3.5可设计并存储≥10个手术计划并以不同颜色显示，手术计划显示手术的入路点和角度,术中可修改手术计划。 |
|  |  | 1.3.6具有屏幕自动拍摄功能,能将导航图像画面自动拍摄并保存为JPEG格式文件到工作站硬盘，术后可调看和编辑手术导航图像画面，可将导航图像保存刻录成光盘, 能在普通PC机上编辑。 |
|  |  | 1.3.7具有高级三维重建软件，能够三维重建包含但不限于皮肤、颅骨、肿瘤、脑室、血管、皮层。 |
|  |  | ▲1.3.8能够融合多种诊断影像，支持包含但不限于CT/MRI/CTA/MRA/PET/DTI/BOLD的图像融合，能同时对比CT和MRI图像。 |
|  |  | 1.4导航工具 |
|  |  | 1.4.1配备神经外科导航专用器械。 |
|  |  | 1.4.2提供≥3种尺寸的通用工具适配器，能够适配现有的手术工具。 |

三、商务需求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 免费保修期 | 1.1货物免费保修期：手术导航系统 原厂全保5年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2次。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，由货物制造商提供售后服务， 2小时内 响应，24 小时内 完成维修，零配件供应及时。 |
| 3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。 |
| 4 | 质量保证 | 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 |
| 5 | 软件升级服务 | 终身 免费提供软件升级服务。 |
| 6 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 保修期外售后服务要求 | 1.1由货物制造商提供售后服务， 2 小时内 响应 24 小时内 完成维修。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下应提供备用机。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。 |
|  |  | 1.3投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | 1.1交货地点： 深圳市西丽大学城学苑大道1098号 深圳大学总医院指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人在签订合同之日起，60日历日内交货。 |
|  |  | 1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
|  |  | 1.5投标人所响应招标文件要求的硬件、软件必须配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在10天内 采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在10天内 安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验货物正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 4.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.3采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1合同签订后，供方缴纳合同款的5%作为履约保证金给需方，需方收到履约保证金后，待货物验收合格后整理报账资料，向财政局申请付款。验收合格后合同款的5%履约保证金转为质量保证金。从验收合格之日起至货物免费维修保养期满后若无重大质量问题，需方将质量保证金无息全额退付给供方。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交货物的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额 千分之十九 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付货物的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款千分之十 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金。投标人超过交货期限 30 日 仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |