货物名称：  病理图文处理系统等设备一批

| 公开招标项目评定分离申报事项一览表 |
| --- |
| 序号 | 需明确事项名称 | 授权评审委员会定标 | 非授权评审委员会定标 |
|  |  | 填写内容 | 备注 | 填写内容 | 备注 |
| 1 | 是否派代表参加评审 | 是 | 填写“是”或“否” |  | 不需填写 |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法 | 填写“综合评分法”或“最低价法” | / | 填写“综合评分法”、“定性评审法”或“最低价法” |
| 3 | 定标方法 |  | 不需填写 | / | 填写“自定法”、“抽签法”或“竞价法” |
| 填写说明： 1、该表格为采购人申报时填报的材料，请将该表格放在需求书的首页首行,或作为独立文档与其他申报资料一并上传申报； 2、采购人只能填写“授权评审委员会定标”或“非授权评审委员会定标”栏目，不得同时填写两栏目； 3、属于国际招标的项目，不填写此表格； 4、如上述表格填写不全或不按表格要求填写，将影响政府采购活动的正常开展。对表格填写不合要求的，申报审核将不予通过，退回采购人重新申报。 |

### 评标信息（货物类不含工程）

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 3 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优100分，良80分，中60分，差0分打分。 |
|  | 2 | 技术规格偏离情况 | 42 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，带“▲”重要参数每负偏离一项扣4分，其他一般参数每负偏离一项扣2分；扣完为止。 |
| 3 | 商务需求 | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 专家评分 | 1.投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的得30分，每增加一年加10分，最高得60分。 2.其他要求全部满足要求的得40分，每负偏离一项扣10分。 |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 8 | 专家评分 | 1.投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣20分。 2. 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣40分。 |
|  | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 专家评分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣30分。 |
| 4 | 诚信情况 | 7 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
|  | 2 | 履约 | 2 | 专家打分 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。 |
| 5 | 综合实力部分 | 3 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（以签订合同之日为准，截止日为本项目公告发布之日） | 3 | 专家评分 | 提供3个与病理图文处理系统同类业绩即得满分，提供2个得60分，提供1个得30分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。 |

### 项目基本信息

| 项目名称 | 病理图文处理系统等设备一批 |
| --- | --- |
| 资金来源 | 深发改［2015］1200号 （发改一期批复资金） |
| 项目预算金额 （万元） | 79 |
| 项目概况 | 病理科必须及急需配置的医学装备。 |
| 投标人 资质要求 | 1）具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）； 2）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品； 3）投标人必须提供所投产品（不包括全自动摄像系统、玻片打号机、塑料盒书写仪、标本取材台、肿瘤样品快速处理仪、摊片机、原位杂交仪、核酸杂交仪、病理图文处理系统）的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）； 4）本项目不接受联合体投标；部分产品接受投标人选用进口产品参与投标； 5）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7）参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8）若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函。若所投产品为国产产品，则无需提供； 注：本项目所指的医疗器械为:快速石蜡组织处理仪、体液细胞离心机、荧光显微镜。 |

- 采购清单

（一）货物清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201800348970 | 全自动摄像系统 | 1 | 套 | 接受进口 | 64000 |
| 2 | 201800349001 | 玻片打号机 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 86000 |
| 3 | 201800349008 | 塑料盒书写仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 99000 |
| 4 | 201800349011 | 标本取材台 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 70000 |
| 5 | 201800349015 | 肿瘤样品快速处理仪 | 1 | 台 | 接受进口 | 80000 |
| 6 | 201800349018 | 快速石蜡组织处理仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 30000 |
| 7 | 201800349021 | 摊片机 | 3 | 台 | 拒绝进口 | 30000 |
| 8 | 201800349024 | 体液细胞离心机 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 20000 |
| 9 | 201800349026 | 荧光显微镜 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 26000 |
| 10 | 201800349028 | 原位杂交仪 | 2 | 台 | 接受进口 | 100000 |
| 11 | 201800349030 | 核酸杂交仪 | 1 | 台 | 接受进口 | 100000 |
| 12 | 201800349032 | 病理图文处理系统 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 85000 |

（二）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算单价（元） | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201800348970 | 全自动摄像系统 | 1 | 套 | 接受进口 | 64000 | 64000 |
| 2 | 201800349001 | 玻片打号机 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 86000 | 86000 |
| 3 | 201800349008 | 塑料盒书写仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 99000 | 99000 |
| 4 | 201800349011 | 标本取材台 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 35000 | 70000 |
| 5 | 201800349015 | 肿瘤样品快速处理仪 | 1 | 台 | 接受进口 | 80000 | 80000 |
| 6 | 201800349018 | 快速石蜡组织处理仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 30000 | 30000 |
| 7 | 201800349021 | 摊片机 | 3 | 台 | 拒绝进口 | 10000 | 30000 |
| 8 | 201800349024 | 体液细胞离心机 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 10000 | 20000 |
| 9 | 201800349026 | 荧光显微镜 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 13000 | 26000 |
| 10 | 201800349028 | 原位杂交仪 | 2 | 台 | 接受进口 | 50000 | 100000 |
| 11 | 201800349030 | 核酸杂交仪 | 1 | 台 | 接受进口 | 100000 | 100000 |
| 12 | 201800349032 | 病理图文处理系统 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 85000 | 85000 |

备注：

1、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为： 病理图文处理系统 。

- 具体技术要求

注：  （1）带 ▲项为重点条款，作为专家进行综合评分的重要参数。

- 招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共   2  项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动摄像系统 | 1.1具有高速、高分辨率、高灵敏度全幅显微镜专用彩色CMOS相机。 |
|  |  | ▲1.2物理像素≥500万像素。 |
|  |  | ▲1.3图像采集速度：全幅2464×2056像素≥36幅/秒。 |
|  |  | ▲1.4制冷系统：半导体制冷。 |
|  |  | 1.5动态范围大于或等于 4800：1 。 |
|  |  | 1.6像素大于或等于：3.45μm×3.45μm。 |
|  |  | 1.7满阱电子容量≥10,500 e-。 |
|  |  | 1.8图像传输速度大于或等于：USB 3.0（5Gbit/s）。 |
|  |  | 1.9光谱波长范围大于或等于：350nm - 1000nm。 |
|  |  | 1.10曝光时间范围宽于或等于：0.1ms - 4s。 |
|  |  | 1.11软件具有暗室适应功能。 |
|  |  | 1.12图像处理算法包含但不限于：平滑、中值滤波、边界锐化。 |
|  |  | 1.13具有AVI视频拍摄功能。 |
| 2 | 玻片打号机 | ▲2.1采用激光标刻技术。 |
|  |  | 2.2可打印各种油漆面玻片。 |
|  |  | 2.3可打印各种符号、字符和汉字。 |
|  |  | 2.4可连接医院HIS和LIS系统。 |
|  |  | 2.5具有二维码扫描枪。 |
|  |  | ▲2.6具有集成彩色触摸屏。 |
|  |  | 2.7一次可装载≥72张载玻片。 |
|  |  | 2.8打印速度：每分钟≥15张载玻片。 |
|  |  | 2.9具有RJ45接口。 |
|  |  | 2.10具有windows操作系统。 |
|  |  | 2.11具有蓝牙功能。 |
|  |  | 2.12具有USB接口。 |
|  |  | 2.13整机宽度≤22CM。 |
| 3 | 塑料盒书写仪 | 3.1采用激光打印技术。 |
|  |  | 3.2打印速度：每分钟≥25个包埋盒。 |
|  |  | 3.3可打印各种文字、数字、二维码、符号等。 |
|  |  | 3.4可长期提供预先装填好的包埋盒条。 |
|  |  | 3.5具有观察窗，可观察打印过程。 |
|  |  | ▲3.6可通过观察窗随时添加包埋盒进行特殊打印。 |
|  |  | 3.7除去二维码外，可打印多个字段的数字、字符等信息。 |
|  |  | 3.8可连接医院HIS和LIS系统。 |
|  |  | 3.9可实现零边距打印。 |
|  |  | 3.10可在包埋盒平面台阶上打印医院名称、日期等信息。 |
|  |  | 3.11可实现多级灰度打印。 |
|  |  | 3.12打印软件可实现批量打印和单独打印。 |
|  |  | 3.13打印软件可自定义打印字段名称。 |
|  |  | 3.14打印软件包含的打印可变字段数≥6个。 |
|  |  | 3.15打印在包埋盒上的字迹可耐刮擦。 |
|  |  | 3.16打印的二维码尺寸≥6x6毫米。 |
|  |  | 3.17打印软件具备包含但不限于以下功能：打印编辑窗、待打印窗、已打印窗。 |
|  |  | 3.18整机宽度≤260mm。 |
| 4 | 标本取材台 | 4.1风速≥0.5米/秒。 |
|  |  | 4.2排风量大于或等于：1800m³/h-2200m³/h（提供检测报告证明）。 |
|  |  | 4.3整体构造：不锈钢。 |
|  |  | 4.4具有防水电源插头。 |
|  |  | 4.5采用台面异味下抽吸系统设计。 |
|  |  | 4.6取材板的边沿设有公制量尺，具有可照相的取材板。 |
|  |  | 4.7具有磁性器械架。 |
|  |  | 4.8具有手套器和纸巾架。 |
|  |  | 4.9具有日光灯和紫外灭菌灯。 |
|  |  | 4.10具有免手操作脚踏控制的专业冷热水龙头、免手操作的福尔马林配送系统、废福尔马林收集系统。 |
|  |  | 4.11具有自动平衡补风系统。 |
|  |  | 4.12台面可升降高度≥15cm。 |
|  |  | 4.13水龙头数≥2个。 |
|  |  | 4.14具有不锈钢水槽，内胆底部设计无死角。 |
|  |  | 4.15具有台面抽拉式特殊标本专用清洗装置。 |
|  |  | 4.16具有可移动抽拉式冲洗水龙头。 |
|  |  | 4.17具有长度≥250mm吸刀器。 |
|  |  | 4.18组织粉碎机：转速≥2600转/分，碾磨组件为不锈钢，与水槽底部排水孔连接，排放粉碎物大小≥80目。 |
|  |  | 4.19台面上具有可移动的筛孔板。 |
|  |  | 4.20具有一体式大体标本高拍仪：有效像素≥800万，帧速率≥70FPS。 |
| 5 | 肿瘤样品快速处理仪 | ▲5.1设备包含但不限于以下5种规格钻头：1mm、1.5mm、2mm、3mm、5m。 |
|  |  | 5.2提供预铸受体蜡块，包含但不限于以下规格: 5mm-20洞；3mm-30洞；2mm-60洞；1.5mm-90洞；1mm-120洞。 |
|  |  | 5.3具有辅助性针眼托盘，针眼≥120洞。 |
|  |  | 5.4操作精度1mm。 |
|  |  | 5.5取样速度≤1秒。 |
|  |  | 5.6 设备通过UL、 CE、 FCC、 ISO认证（提供资料证明）。 |
| 6 | 快速石蜡组织处理仪 | 6.1组织处理完成时间≤50分钟。 |
|  |  | 6.2采用自动升降门，具有防压保护功能。 |
|  |  | 6.3具有内置冷凝功能。 |
|  |  | 6.4设备顶部具有自动排风系统和活性炭过滤器。 |
|  |  | 6.5具有智能数显，能显示包含但不限于温度、时间、试剂存量等。 |
|  |  | 6.6具有高低液位安全控制及故障自动检测报警系统。 |
|  |  | 6.7具有触摸屏。 |
|  |  | 6.8工作数据可保存≥3年。 |
|  |  | 6.9试剂可实现自动添加，自动排放。 |
|  |  | 6.10工作噪音≤70dB。 |
| 7 | 摊片机 | 7.1烤片温度范围：室温至99℃ 。 |
|  |  | 7.2漂片温度范围：室温至99℃。 |
|  |  | 7.3漂片准确度：设定温度±2℃范围内（含±2℃）。 |
|  |  | 7.4到达设定温度时间≤30mins。 |
|  |  | 7.5产品通过CE认证。 |
| 8 | 体液细胞离心机 | 8.1采用全钢结构。 |
|  |  | 8.2直流无刷电机驱动。 |
|  |  | 8.3具有触摸面板、数码管显示。 |
|  |  | 8.4仪器运行过程中可随时更改参数，无需停机。 |
|  |  | 8.5可自动计算及设置离心力RCF值。 |
|  |  | 8.6具有故障自诊断系统。 |
|  |  | 8.7最高转速≥2200r/min。 |
|  |  | 8.8最大相对离心力≥890xg。 |
|  |  | 8.9转子最大容量≥12个。 |
|  |  | 8.10整机噪声≤60dB（A）。 |
|  |  | 8.11定时范围宽于或等于：1min - 99min。 |
| 9 | 荧光显微镜 | 9.1镜架上设计有工具存放装置，镜架后侧设计有安全提手。 |
|  |  | 9.2观察筒：铰链式三目，可倾斜≥30°，可360°旋转。 |
|  |  | 9.3目镜：高眼点、大视野、平场目镜。 |
|  |  | 9.4物镜转换器：具有内定位内倾式五孔转换器。 |
|  |  | ▲9.5物镜：平场消色差物镜4X /N.A.≧0.1，10X/N.A.≧0.25，20X/N.A.≧0.4，40X/N.A.≧0.65。 |
|  |  | 9.6调焦机构：采用三角导轨，粗调范围≥30mm，微调精度≤0.002mm，粗调带松紧调节。 |
|  |  | ▲9.7载物台：采用双向线轨传动机构，在双向行程末端具有过载保护作用；平台面积：长≥185mm,宽≥165mm；移动面积：长≥80mm,宽≥55mm。 |
|  |  | 9.8聚光镜：摇出式聚光镜，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏。 |
|  |  | 9.9照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑，亮度连续可调。 |
| 10 | 原位杂交仪 | 10.1具有触摸屏。 |
|  |  | 10.2可选中/英文菜单。 |
|  |  | 10.3具有断电恢复功能。 |
|  |  | 10.4运行结束后可自动降温。 |
|  |  | 10.5具有自动预热功能。 |
|  |  | 10.6可同时处理≥12片载玻片。 |
|  |  | 10.7可储存自定义程序≥105个。 |
|  |  | 10.8具有包含但不限于以下操作模式：变性&杂交、杂交、多步运行。 |
|  |  | 10.9温度设置范围宽于或者等于：30℃-99℃。 |
|  |  | 10.10控温精度≤ ± 1℃。 |
|  |  | 10.11温度均匀性≤ ± 1℃。 |
|  |  | 10.12加热时间≤3分钟 （37℃升温到95℃）。 |
|  |  | 10.13降温时间≤6分钟 （95℃降温到45℃）。 |
|  |  | 10.14样本容量≥12片。 |
| 11 | 核酸杂交仪 | 11.1温度范围宽于或等于：5℃-80℃。 |
|  |  | 11.2控温精度≤±0.2℃（环境温度为25℃时的数值）。 |
|  |  | 11.3振荡速度范围大于或等于：5r/min-60r/min。 |
|  |  | 11.4可选用振荡方式包含但不限于：上下移动、往复振荡、滚瓶、微管的颠倒搅拌。 |
|  |  | 11.5具有数字显示：可显示时间和速度。 |
|  |  | 11.6安全功能：配有保险管、加热器过热双重安全装置，能够实现控温装置自我诊断、电机过载自动停止、电气回路部过流/电压保护、传感器故障显示等功能。 |
| 12 | 病理图文处理系统 | 12.1具有用户权限管理功能。 |
|  |  | 12.2报告格式包含但不限于：病理组织学、细胞学、免疫组化、特殊染色、普通细胞学、妇科液基细胞学、非妇科细胞学、尸检等多种预设和报告格式，且报告格式可自定义调整。 |
|  |  | 12.3系统可根据登陆用户身份，自动提示包含但不限于以下列表：“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等。 |
|  |  | 12.4选择病例打开后，系统能自动提示包含不限于该病例的以下相关信息：报告状态、打印状态、收藏状态、内部医嘱状态、同名病人的其他检查等。 |
|  |  | 12.5报告单可打印及向临床科室发送。 |
|  |  | 12.6上级医生可对病理诊断提出修改意见，并能单独保存下来，供原报告医生查看，在用户权限范围内可对报告进行审核和取消审核管理，审核后的病例无法被修改和删除。 |
|  |  | 12.7可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 12.8可对免疫组化结果进行染色评价。 |
|  |  | 12.9可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位会诊病例，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 12.10具有查询检索、统计报表、WHO国际肿瘤疾病编码统计、肿瘤疾病规范化组织病理学报告的标准模块。 |
|  |  | 12.11在诊断窗口中打开某一个病例,系统自动提示该病人历次来做过的检查信息,并提供文字及图像同屏对比。 |
|  |  | 12.12具备妇科与非妇科细胞病理诊断模块中英文录入功能、中英文选项、中英文列表、WHO国际细胞病理学诊断软件。 |
|  |  | 12.13具有免疫组化医嘱、科内会诊意见的传输和管理功能。 |
|  |  | 12.14提供规范、方便实用的报告常用词管理，可随时增减常用词，并能区分公有和个人两种类型。 |
|  |  | 12.15具有表格工具功能，具有≥40种病理工作登记本，能打印《冰冻接收报告时间记录登记本》、《冰冻诊断与术后诊断符合率登记本》等。 |

三、商务需求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 免费保修期 | 1.1货物免费保修期：所有设备 全保2年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2次。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，由货物制造商提供售后服务， 2小时内响应，24 小时内完成维修，零配件供应及时。 |
| 3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。 |
| 4 | 质量保证 | 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 |
| 5 | 软件升级服务 | 终身 免费提供软件升级服务。 |
| 6 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 保修期外售后服务要求 | 1.1由货物制造商提供售后服务， 2 小时内响应 24 小时内 完成维修。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下应提供备用机。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。 |
|  |  | 1.3投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | 1.1交货地点： 深圳市西丽大学城学苑大道1098号 深圳大学总医院指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人在签订合同之日起，14日历日内 交货。 |
|  |  | 1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
|  |  | 1.5投标人所响应招标文件要求的硬件、软件必须配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在10天内 采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在10天内 安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验货物正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 4.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.3采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1合同签订后，供方缴纳合同款的5%作为履约保证金给需方，需方收到履约保证金后，待货物验收合格后整理报账资料，向财政局申请付款。验收合格后合同款的5%履约保证金转为质量保证金。从验收合格之日起至货物免费维修保养期满后若无重大质量问题，需方将质量保证金无息全额退付给供方。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交货物的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付货物的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款千分之十 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |