外科支具
（矫形器适应范围请根据产品编号参考《矫形器的临床应用》）

躯干

	
	品名
	规格
	单位
	技术参数及要求

	[image: image1.png]




	金属加强型腰围
	S、M、L、XL
	条
	1.起到缓解腰椎压力，减轻腰椎间盘轴向压力，增加腹压。限制腰椎段活 动范围，固定保护。 
2.材料：采用高弹性棉质材料制成，后背铝合金支条；无毒、无害，符 合环保要求。 
3.尺寸：适合佩戴范围腰高 12-20cm，腰围 60-100cm。 
4.要求佩戴舒适，具有透气、固定、保暖功能。 
5.粘贴式设计，穿戴方便。
6.可用湿布或软性清洗剂清洗。 
7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 
8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 
9.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image2.png]



	硬性脊柱固定背架

（低温热塑板材制）
	订制
	件
	1.起到固定、保护脊柱，限制脊柱活动范围，轻中度胸腰段脊柱侧弯的矫 正，脊柱术后固定等。
2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件：牛皮、带钢条、PE 或 PP 塑料
3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm 对称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5Min，不应产生裂纹或 断裂。(提供产品检测报告证明)
7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5min，其挠 度变形不应大于 1cm。(提供产品检测报告证明) 
8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为 5kg 的砝码滚 压 3 次，施加 50N(5kgf)的静拉力，保持 5min，接触面应无移位。(提供产 品检测报告证明)

	[image: image3.png]




	费城颈圈
	S、M、L
	套
	1.起到固定颈部，限制颈部活动，颈部术后、伤后固定。

2.材料：采用高强度压缩弹性材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

3.尺寸：适合佩戴范围颈高 8-12cm，颈围 36-42cm。

4.要求佩戴舒适，不影响正常呼吸，具有透气、固定、保暖功能。 5.粘贴式设计，穿戴方便。

6.可用湿布或软性清洗剂清洗。

7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

9.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image4.jpg]a Rt




	塑模式头颈胸矫形器
	儿童
	套
	1.起到固定头颈部，限制头颈部活动，颈部术后、伤后固定。非僵硬型斜 颈的矫正治疗。

2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件：

牛皮、带钢条、PE 或 PP塑料

3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	
	
	成人
	
	

	[image: image5.png]



	儿童塑模式斜颈矫形器
	订制
	件
	1.矫正头部偏移和旋转，固定头颈部，限制头颈部活动，颈部术后、伤后 固定。非僵硬型斜颈的矫正治疗。

2.材料：采用高强度压缩弹性材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

3.尺寸：适合佩戴范围颈高 8-12cm。

4.要求佩戴舒适，不影响正常呼吸，具有透气、固定、保暖功能。

5.粘贴式设计，穿戴方便。

6.可用湿布或软性清洗剂清洗。

7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

9.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image6.png]




	密尔沃基脊柱侧弯矫形器
	订制
	件
	1.起到固定、保护脊柱，限制脊柱活动范围，轻中度高位脊柱侧弯的矫正， 脊柱矫正术后固定等。

2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件：

牛皮、带钢条、PE或PP塑料
3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image7.png]



	色努脊柱侧弯矫形器

备注：彩色板材加收500元
	
	
	1.起到固定、保护脊柱，限制脊柱活动范围，轻中度高位脊柱侧弯的矫正， 脊柱矫正术后固定等。

2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件材料：

牛皮、带钢条、PE 或 PP 塑料
3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image8.png]



	查尔斯顿夜用型脊柱侧弯矫形器

备注：彩色板材加收500元
	
	
	


上肢

	
	品号
	品名
	规格
	单位
	技术参数及要求

	[image: image9.png]




	LYK-SZ003
	锁骨带
	S、M、L、XL
	条
	

	[image: image10.png]




	LYK-SZ011A
	角度可调肘关节矫形器

（肩吊带型）
	S、M、L
	套
	1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善上肢的功能状态（如支撑、保护、固定，抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

2.材料：国产材料定制产品。

肘部矫形器配件：PE塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image11.png]



	LYK-SZ011B
	角度可调肘关节矫形器
	S、M、L
	套
	1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善上肢的功能状态（如支撑、 保护、固定，抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

2.材料：国产材料定制产品。

肘部矫形器配件材料：铝合金、不锈钢、PE或PP塑料

3.要求对线合理，步态正常。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image12.jpg]



	LYK-SZ011C


	肩外展矫形器

(进口)

	均码
	套
	


下肢

	
	品名
	规格
	单位
	技术参数及要求

	[image: image13.jpg]



	提足矫形器（弛缓性足下垂）
	脚板长度
	
	1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功 能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）

2.材料：国产材料定制产品。

踝足矫形器配件材料：韧塑、板材 PE 或 PP 塑料

3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm 对称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5Min，不应产生裂纹或 断裂。(提供产品检测报告证明) 
7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5min，其挠 度变形不应大于 1cm。(提供产品检测报告证明)
8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为 5kg 的砝码滚 压 3 次，施加 50N(5kgf)的静拉力，保持 5min，接触面应无移位。(提供产 品检测报告证明)

	[image: image14.png]- &




	固定踝式足托
	订制
	成人
	
	

	
	
	
	儿童
	
	

	[image: image15.jpg]




	卧床用抗痉挛踝足矫形器

(角度可调至小于90度)
	均码
	只
	

	[image: image16.png]




	卧床用抗痉挛踝足矫形器
	
	
	

	[image: image17.png](I o,




	金属动踝踝足矫形器
	订制
	国产
	只
	

	
	
	
	进口
	
	

	[image: image18.png]



	柔性动踝式足托
	订制
	成人
	只
	

	
	
	
	儿童
	
	

	[image: image19.jpg]



	踝足免荷式足托

（充气式）
	脚板长度
	 只
	

	[image: image20.png]




	固定式护膝
（后侧铝合金支条）
	均码
	只
	

	[image: image21.emf]
	可调膝限位矫形器
	均码
	套
	1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功 能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

2.材料：国产材料定制产品。

膝矫形器配件材料：不锈钢/铝合金、牛皮、PE或PP 塑料
3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm 对称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5Min，不应产生裂纹或 断裂。(提供产品检测报告证明)
7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5min，其挠 度变形不应大于 1cm。(提供产品检测报告证明)
8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为 5kg 的砝码滚 压 3 次，施加 50N(5kgf)的静拉力，保持 5min，接触面应无移位。(提供产 品检测报告证明)

	[image: image22.png]



	可调膝限位矫形器

（高温热塑板制）
	订制
	套
	

	[image: image23.png]



	膝关节内\外翻(X、O型腿)矫形器

(日用型)
	订制
	套
	

	[image: image24.png]



	膝关节内\外翻(X、O型腿)矫形器

(夜用型)
	订制
	套
	1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功 能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

2.材料：国产材料定制产品。

膝矫形器配件材料：牛皮、PE 或 PP 塑料

3.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm 对称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5Min，不应产生裂纹或 断裂。(提供产品检测报告证明) 
7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷 40N(4kgf)，持续 5min，其挠 度变形不应大于 1cm。(提供产品检测报告证明) 
8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为 5kg 的砝码滚 压 3 次，施加 50N(5kgf)的静拉力，保持 5min，接触面应无移位。(提供产 品检测报告证明)

	[image: image25.png]



	大腿支具(落环式锁)

备注：进口踝关节500元

国产踝关节300元
	订制
	国产
	套

	1.材料：国产材料定制产品。

髋膝踝足矫形器配件材料：不锈钢/铝合金、牛皮、韧塑、PE或PP塑料

2.要求对线合理，步态正常，符合康复需求。

3.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

4.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

5.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	
	
	
	进口
	
	

	[image: image26.png]



	坐骨承重大腿免荷矫形器

（部分免荷式）
	订制
	只
	

	[image: image27.jpg]



	髋关节可调矫形器

（成品类）
	S、M、L
	套
	1.起到改善内收肌肌腱紧张，抗痉挛，固定髋关节外展，限制关节活动度。

2.材料：国产材料定制产品。

髋外展矫形器配件材料：

不锈钢/铝合金、不锈钢、PE 或 PP 塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行

	
	髋关节固定矫形器
	订制
	
	

	[image: image28.png]



	儿童滑杆式款外展矫形器

（内收肌紧张引起的剪刀步态）
	S、M、L
	套
	

	[image: image29.png]




	丹尼斯布朗板

(先天性马蹄内翻足)
	8#-16#
	套
	1.改善足部功能，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

2.材料：鞋底用生胶材料制作，鞋面用真皮材料制作；无毒、无害，符 合环保要求。连接杆部分为铝合金材料。

3.使用者鞋内舒适，步态正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.复合金属件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image30.jpg]



	儿童蛙式外展矫形器
	S、M、L
	套
	1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善上肢的功能状态（如支撑、 保护、固定，抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

2.材料：国产材料定制产品。

肘部矫形器配件材料：

铝合金、不锈钢、PE 或 PP 塑料

3.要求对线合理，步态正常。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。

	[image: image31.jpg]s

LR
s s





	儿童肩吊带型款外展矫形器
	S、M、L
	套
	

	[image: image32.jpg]



	儿童膝上可调节髋外展支架
	S、M、L
	套
	1.起到改善内收肌肌腱紧张，抗痉挛，固定髋关节外展，限制关节活动度。

2.材料：国产材料定制产品。

髋外展矫形器配件材料：

铝合金、不锈钢、PE 或 PP 塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应企业标准执行。


