## Sheet1
设备采购响应表
项目名称 | 隔物灸仪 |  |  | 总报价（元）
一、 采购清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 规格参数、配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注
1 | 隔物灸仪 | YKY-Ⅱ型 | 1.适用于多种疾病，如颈椎病、腰突等各种痛症，以及中风后遗症、截瘫等神经系统疾病，婴幼儿腹泻、小儿遗尿等小儿疾病，和月经不调、痛经、子宫肌瘤等妇科疾病。 2.隔物灸仪为八路输出，输出温度分路独立控制，定时控制治疗时间，治疗输出开始后按秒进行计时。 3.温热强度调节：温度强度应能设定调节的范围为45℃～60℃，调节梯度为1℃。 4.超温保护：护垫表面温度超过60℃时，应自动停止加热 5.治疗时间设置0min～90min，调节梯度为1min 6.隔物灸仪不应有明显起泡、裂纹、伤斑、锋棱、毛刺。治疗头应圆滑无毛刺。 7.隔物灸仪开关操作应灵活，控制和调节机构应灵活可靠，紧固件无松动，触摸按键的操作灵活可靠。 8.治疗头连接电缆与主机的接插件连接应可靠，接触应良好。 9.护垫手感应柔软，纱布无破损、渗漏。 | 1 | 台
合计 总金额（元）
二、配置要求
序号 |  | 配置明细项目 | 配置参数 | 数量 | 单位
1 | 配置明细清单：
备注 |  | 1、投标人必须完全符合本表中的“二、投标人资质要求”，否则视为无效投标。 2、投标供应商须以加盖公章的扫描件作为响应附件，附件内容至少包含：响应采购清单、技术要求和商务要求，并按采购清单分项报价及报总价，否则视为无效报价。 3、投标人的投标报价不得超过财政预算单价、财政预算总金额，否则视为无效投标。
三、投标人资质要求
1) 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章）； 2) 投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 3) 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包； 4） 若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供；
四、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 叁 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
4 | 其他 | 投标人应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
（三）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1签订合同后 30 天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：深圳市西丽大学城学苑大道1098号 深圳大学总医院指定地点。
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
3.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f、投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 付款方式 | 合同签订后，待货物验收合格后整理报账资料，1个月内申请付款。
5 | 软件升级服务 | 免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。
6 | 培训 | 投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7 | 关于知识产权 | 8.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
8.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
8.3采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
8 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。
9 | 关于违约 | 10.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 1.9 %的违约金并按主管部门相关规定处理。
10.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
10.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。
10.4投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款 千分之十 的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。
响应公司：
联系人与联系电话：
2021 年 月 日