## 专科ICU能力提升 (200.718万)
可转化重症床位配套设备一批的清单
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 本院拟采购数量 |  |  | 功能及配置需求
|  |  |  | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
基础类 | 1 | 气管镜 | 条 | 9300 | 10 | 93000 | 功能需求：配备8寸彩屏主机一台，支气管镜部分视场角：≥120°，弯曲部弯曲角度：210°上210°下偏差为-5％（不含上限）。配置需求：显示主机、一次性气管镜。
| 2 | 电动病床 | 台 | 35000 | 8 | 280000 | 功能需求：采用医疗专用马达，具有静音、恒速、抗电磁、抗干扰特点。床板可以抬起，方便护理人员或维修人员进行清洁或更换零配件。护栏上配有蓄电池电量显示器，可显示蓄电池状态。保修期≥3年。配置需求：电动床、床垫、床头柜、输液架、餐桌等。
| 3 | 脉氧夹 | 台 | 300 | 32 | 9600 | 功能需求：主机显示屏支持任意角度查看，波形、数据、脉搏强度同时显示，8秒内无操作可自动关机 配置需求：主机、电池
| 4 | 精密注射泵 | 台 | 12000 | 32 | 384000 | 功能需求：双通道注射泵，双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能，产品使用寿命≥8年；保修期≥3年； 配置需求：注射泵主机、固定夹、电源线
| 5 | 床旁监护仪 | 台 | 35000 | 4 | 140000 | 功能需求：主机≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。保修期≥3年。配置需求：监护仪主机、心电附件包、电源线。 接供相关的接口，需可接入中央监控系统。
| 6 | 加压袋 | 只 | 400 | 16 | 6400 | 功能需求：容量≥1000ml；毛重：≥100g；适用人群：通用；配置需求：加压袋
| 7 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 50000 | 16 | 800000 | 功能需求；不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，内置锂离子电池。保修期≥3年。配置需求：主机、配套管路
| 8 | 简易呼吸球囊 | 只 | 480 | 16 | 7680 | 功能需求：由弹性呼吸囊、组合颈、贮气袋、面罩、氧气管、开口器和口咽通气道组成；可重复使用；配置需求：简易呼吸球囊
| 9 | 雾化器 | 套 | 1500 | 16 | 24000 | 功能需求：雾化率：≥0.2ml/min;噪音：≤65db。保修期≥3年。配置需求：主机、电源线
| 10 | 排痰机 | 台 | 50000 | 2 | 100000 | 功能需求：输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，智能工作程序输出频率范围：15-45Hz，高亮电子数码非液晶显示；时间控制：1-60分钟，无论手动模式或智能模式均为连续可调，步长1分钟，高亮电子数码非液晶显示；保修期≥3年；配置需求：主机、1号叩击头、2号叩击头、3号叩击头、4号叩击头(羊角形)及相关布套
| 11 | 多功能病床 | 套 | 6500 | 25 | 162500 | 参数需求：整床尺寸:≥2175×980×470-800mm，床面尺寸: 1920×850mm；三摇杆系统实现各种体位，背板角度：0-72°±2°，腿板角度：0-45°±2°，床面高度调节：480-720mm；保修期≥3年；配置需求：床、床垫、床头柜、输液架
2007180
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货。