## 重症ICU能力提升 (877.022万)
高端彩超的功能及配置需求
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 功能及配置需求
高端彩超 | 1 | 高端彩色超声诊断系统 | 台 | 1990000 | 1 | 1990000 | 功能需求：1、医学专用彩色液晶监视器≥21英寸。2、具备彩色触摸屏≥12英寸，合理功能分区。3、通用成像探头接口≥4个，全激活。4、探头类型至少包括：凸阵、高频线阵、低频线阵、心脏相控阵、腔内探头。5、频谱多普勒：支持脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。6、彩色多普勒显示方式至少包括：速度、速度方差、能量、方向能量显示等。7、具有一般常规测量功能，包括多普勒频谱测量以及腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官等仪器配套的所有常规测量。8、主机还具有动态聚焦技术、扩展成像技术、宽景成像功能、造影成像功能、弹性成像、穿刺引导功能、心脏组织追踪成像功能。9、原始数据保存及处理功能：方便图像采集后的测量及处理。 配置需求：主机、成人经胸电子相控阵探头、凸阵探头、微凸阵探头、高频线阵血管探头、低频线阵血管探头、腔内探头、心脏临床应用软件包、腹部临床应用软件包、小器官、血管临床应用软件包、造影临床应用软件包、心肌造影软件包、心肌斑点追踪、或者组织追踪定量分析软件包、组织多普勒成像定量分析软件包、血管内中膜定量功能、专业超声床、超声椅、图文工作站、高性能超声数据离线处理服务器，以实现对DICOM数据的离线处理（含数据处理软件，数据传输线，≥4TB大容量SSD移动硬盘）
[5 empty] | 合计： | 1990000
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货。