## Sheet1
货物采购需求表 | [8 empty] | 投标供应商投标填写列 （投标部分）
项目名称 | 化学发光酶免分析仪等一批 设备 |  |  | 总预算（元） |  |  | 10000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 财政预算单价(元) | 财政预算 金额 (元) | 备注 | 投标设备的 品牌和型号 | 投标设备规格参数 | 投标设备参数要求的偏离情况 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注
1 | 化学发光酶免分析仪 | 1.天津喜诺 2.科华 3.丹娜 | 1.移液系统： 12 通道并行加样,单次 12 通道同时工作， 使用一次性加样头， 仪器具备自 动退吸头功能， 可 以自动调整移液系统速度， 实现精准移液。 2.移液正确度和重复性液量 10 - 50ul 偏移不超过±10%， 变异系数 ≤3%； 液量大于 50ul 偏移不超过±5%， 变 异系数≤2%。 3.清洗功能： 12 通道同时清洗； 清洗残液量≤3ul 孔。 4.孵育模块： 具备 2 个温度单元， 高温温度可达到 100℃以上 。 低温温度范围 37℃± 0.5 ℃。 5.反应通道： 可以匹配单人份检测试剂条。 6.检测项目： 包括 G 试验 、 GM 、 降钙素原 ( PCT) 等多个项目的定量检测 。 (说明： 满足临床诊疗实际需求) 。 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 拒绝进口 |  |  | （请投标供应商填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏”）
2 | 恒温金属浴 | 1.洛尚北京大龙 2.精宏 3.洛尚 | 1.精准温控,温度调控范围覆盖37-100℃；2.具备震荡功能；3.适配1.5ml离心管。 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 拒绝进口
3 | 瓶口分口器 | 1.北京大龙 2.eppendorf 3.赛默飞 | 1.覆盖量程1-10ml。2.定量分液，误差范围符合相关标准。3.适配多种规格瓶口。 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 拒绝进口
合计 财政预算总金额（元） | [6 empty] | 10000 |  | 投标总价合计（元） |  |  |  | 0
配置要求 |  | 1，化学发光酶免分析仪：主机1台；说明书1本。 2，恒温金属浴：主机1台；说明书1本；适配器1个。 3，瓶口分口器：主机1台；说明书1本。
备注 |  | 1、中标方必须完全符合本采购文件中的“投标人资质要求”，否则视为无效投标。 2、投标供应商须以加盖公章的扫描件作为响应附件，附件内容至少包含：投标人资质要求中要求提供的证明文件(如要求提供)、响应货物清单、技术要求和商务要求，并报价，否则视为无效报价。（投标供货商的投标文件格式可参考本采购文件后半列部分） 3、中标方的投标报价不得超过财政预算单价、财政预算总金额，否则视为无效投标。 | [6 empty] | 请投标供货商仔细阅读左侧“备注”中的具体要求并按要求执行。
二、投标人资质要求 | [8 empty] | 二、投标供货商资质等情况
1) 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）扫描件加盖投标人公章）； 2) 投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 3) 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包； 4） 若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供； 5） 若所投产品为医疗器械，投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件（该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》扫描件，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的经营企业，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，且经营范围包含该产品。 | [8 empty] | （请投标供货商在此处填写“本公司资质要求全部满足”或“本公司资质要求没有全部满足”，并按文件要求提交对应材料扫描件。 对应资料扫描件与响应文件一并上传，否则视为无效投标）
投标供货商是否为中小企业或微小企业 （请供货商如实填写在本栏， 若是以上两种类型之一，请填写具体对应的企业类型， 若不是以上类型，请填写“非中小企或微小企业”）
三、商务要求 | [8 empty] | 三、投标供货商商务响应情况
序号 | 目录 | 商务需求 | [6 empty] | 投标供货商商务响应 （完全响应可填写“完全响应”，有不同请按实际填写） |  |  | 偏离情况 （填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） |  | 备注
（一）免费保修期内售后服务要求 | [8 empty] | （一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
4 | 其他 | 投标人应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）免费保修期外售后服务要求 | [8 empty] | （二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
（三）其他商务要求 | [8 empty] | （三）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1签订合同后7天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：广东省深圳市南山区学苑大道1298号，深圳大学总医院指定地点。
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
3.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f、投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 付款方式 | 合同签订后，待货物验收合格后整理报账资料，1个月内申请付款。
5 | 软件升级服务 | 5.1 免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限； 5.2 接口要求：为满足临床科研要求，设备数据如需与我院大数据平台互联互通，设备需免费开放端口权限，推送相关数据到平台，所需接口开发费用，由设备厂商负责。
6 | 培训 | 投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7 | 关于知识产权 | 7.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
7.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
7.3采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
8 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。
9 | 关于违约 | 1．供需双方均应全面履行合同，任何一方未能按照合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。 2．供方无正当理由延迟交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为理由正当的，可酌情延长交货时间。 3．如果供方未按合同的约定时间交货或提供现场安装、调试或保修等服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按每周延迟交货或提供服务的合同采购价格的0.5%计算，违约金的最高限额为合同价格的5%，如果累积达到最高限额，需方有权解除合同。需方已经支付货款的，供方出现上述违约行为，需方有权要求供方退还已经收到的货款。一周按7天算，不足7天按一周算。