## Sheet1
项目简介
参数调研
1、离心泵系统：
1.1、外置离心泵驱动器，具备可灵活调节的双节支架；
1.2、离心泵驱动器需集成流量监测、气泡监测模块；
1.3、内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转90分钟以上；
1.4、具有搏动功能；
1.5、转速范围不小于0-5000转/分钟；
1.6、流量范围不小于0-9.9升/分钟；
1.7、流量显示精度≤0.1升/分钟；
1.8、离心泵要求既可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，需同时具备LPM和RPM两种模式；
1.9、泵头预充量：≤32ml；
1.10、泵头表面积：≤190平方厘米；
1.11、▲离心泵头工作原理：磁悬浮驱动，离心泵头无金属轴承，不破坏血液成分且无死腔；
1.12、要求离心泵头具备紧急驱动手柄，且具备LED灯显示转速；
1.13、具备一根电缆三种功能，泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，较少流量传感器的耗费成本；
1.14、▲配套能够适用于国际标准常规病床，可做俯卧位支持的气垫，要求气垫具备19个独立的气囊单元，每个气囊单元能够独立控制放气或充气，保障俯卧位时易发压疮的部位处于零压的状态，床垫顶罩能够抑制一般常见病菌（提供检验报告）。
1.15、▲配套能够检测凝血时间及栓塞情况，辅助ECMO使用过程中的参数检测，保证使用安全。
2、空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器；
2.1、能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；
2.2、FIO2：21%-100%；
2.3、▲氧合器：含肝素的生物涂层，膜结构为渗透膜，预充量≤250毫升；
2.4、▲离心泵头：含肝素的生物涂层，结构合理，对血液破坏小，预冲量≤ 32ml，表面积≤190平方厘米；
2.5、▲要求套包专门用于患者长时间体外循环和呼吸的支持，不少于14天的使用期限，请提供第三方检测机构的检测证明；
3、穿刺套包要求：
3.1、预连接管路：含灭活肝素的生物涂层，具有多种规格型号，符合病人的需求；
3.2、采血管具有抗涡流设计，避免血栓形成；
3.3、血管扩张鞘不少于四个规格，能有效避免血管撕裂伤；
4、要求具备两路全自动变温水箱：
4.1、水箱容积：小于1.5升
4.2、水箱温度范围：35℃－39℃；
4.3．工作电压：220V AC。
配置清单
1、离心泵主机，1个；
2、离心泵内置后备电池，1套；
3、外置离心泵驱动器，1个；
4、内置式流量、气泡监测模块，1套；
5、离心泵紧急手摇驱动手柄，1个；
6、机械式两路空氧混合器，1个；
7、主机架车系统，1套；
8、离心泵隔板、输液架、气瓶支架及氧和器支架等，1套；
9、变温水箱主机，1套；
10、ECMO体外循环套包，3套；
11、体外循环动脉插管，3套；
12、体外循环静脉插管，3套；
13、体外循环静脉穿刺套包，3套；
14、ACT测定仪，1套；
15、俯卧位通气床垫，1套；
16、快速免疫分析仪，1套；